## Visparigas prasibas
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1.-12.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde 30 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 1.daļa | Anestēzijas darba stacija
| 2.daļa | Anesteziologa darba vieta
| 3.daļa | Laparaskops
| 4.daļa | Mobils operāciju galds ķirurģiskajām operācijām
| 5.daļa | Operāciju lampa ar satelītlampu
| 6.daļa | Pacientu sildītājs (ar siltu gaisu)
| 7.daļa | Elektrokoagulators
| 8.daļa | Infūzijas sūknis
| 9.daļa | Perfūzijas sūknis
| 10.daļa | Baktericīdās lampas
| 11.daļa | Termostats/inkubators infūzijas šķidrumu sildīšanai
| 12.daļa | Defibrilators

## 1 Anest darba stacija
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Anestēzijas darba stacija
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Veicamās funkcijas
1.1. | Inhalācijas anestēzijas iekārta darbam operāciju blokā visa vecuma pacientiem
1.2. | Paredzēta darbam ar mazām un minimālām anestēzijas gāzu plūsmām
2. | Anestēzijas darba stacijas iekārtas galvenie parametri
2.1. | Anestēzijas darba stacija uz 4 pārbīdāmiem riteņiem, visi ar individuālo bremžu sistēmu
2.2. | Iekārtas svars: nepārsniedz 100 kg ( nieskaitot pacienta monitoru un iztvaikotājus)
2.3. | Izbīdāms darba galdiņš dokumentācijas aizpildīšanai
2.4. | Integrētas palīgiekārtu standarta stiprinājuma vietas
2.5. | Vismaz 2 atvilktnes
3. | Gāzes padeves sistēma
3.1. | Savienojuma ar centrālo gāzes padeves sistēmu O2, gaisu un N2O un iebūvētu centrālo gāzu padeves spiediena automātisko kontroles sistēmu
3.2. | 3-5 m savienojuma caurulēm O2, N2O un gaisam ar centrālo gāzes padeves sistēmu un AGA ātrā tipa savienotājkonektoriem
3.3. | Automātiska pievienoto gāzu atpazīšanas
3.4. | Elektronisks gāzu maisītājs ar plūsmas regulāciju vismaz no 200 ml/min – 18 l/min
3.5. | Integrēts O2 plūsmas regulators ar plūsmu vismaz no 0 – 15 l/min – O2 padevei ar masku vai “ūsiņām”
3.6. | Papildus integrēta drošības sistēma - O2 un anestēzijas aģenta nepārtrauktas padeves iespēja ventilatora darbības un displeja bojājuma gadījumā – ar O2 plūsmas kontroli vismaz no 0– 15 l/min.
3.7. | Automātiska N2O padeves pārtraukšanas moduļa O2 padeves traucējumu gadījumā, strādājot ar konstantu svaigas gāzes plūsmu
3.8. | Skaņas un vizuāla trauksme skābekļa, N2O un gaisa spiediena samazināšanās gadījumā.
4. | Barošana
4.1. | Tīkla barošana; 100-240V, AC 50-60Hz
4.2. | Baterija: Tips Acid-lead uzlādējamas
4.3. | Darbības laiks vismaz 60 minūtes
5. | Gāzu evakuācijas modulis (AGS)
5.1. | Pasīvā gāzu atsūkšanas AGS sistēma
6. | Elpināšanas sistēma
6.1. | Pamatiekārtā integrēts apsildāms pacienta modulis
6.2. | Polisulfona, autoklavējama, vismaz 1800 ml tilpuma CO2 absorbenta trauks, ar automātisku pacienta elpināšanas kontūras noslēgšanos CO2 adsorbenta nomaiņas laikā
6.3. | Integrēti ieelpas un izelpas plūsmas mērīšanas sensori
6.4. | Anestēzijas iekārta savienojama ar bērnu un pieaugušo elpošanas kontūrām
6.5. | Apsildīta svaigas gāzes padeve sistēma
6.6. | Visas sastāvdaļas, kas kontaktē ar pacienta elpošanas kontūru viegli izjaucamas un tīrāmas
6.7. | APL vārsts spontānai elpošanai (SP) ar regulējamu spiedienu vismaz līdz 90 cm H2O
6.8. | Cirkulārā sistēma ar tilpuma reflektoru (DecoupledSystem)
7. | Anestēzijas ventilatora prasības
7.1. | Automātiska iekārtas paštestēšanās ar iespēju to atcelt
7.2. | Elektroniski kontrolēts ventilators
7.3. | Plēšu sistēma ar integrētu kustību sensoru (nosaukt plēšas veidu)
7.4. | Compliance kompensācija
7.5. | Maksimālais ieelpas plūsmas ātrums vismaz 180 l/min.
7.6. | Piemērots visu vecuma grupu pacientiem, nenomainot anestēzijas iekārtas ventilatora sastāvdaļas
7.7. | Iespēja ventilācijas režīma parametru iestatīšanu veikt pirms ventilācijas režīma maiņas
8. | Nodrošināt sekojošus elpināšanas režīmus
8.1. | Spontānu elpošanu (Spont)
8.2. | Manuālu ventilāciju (Man)
8.3. | Tilpuma kontrolētu ventilāciju (IMV)
8.4. | Tilpuma palīgventilācijas režīmu (SIMV)
8.5. | Spiediena kontrolētu ventilāciju (PCV)
8.6. | Spiediena palīgventilācijas režīmu (SPCV)
8.7. | Spiediena atbalstītu spontānās elpošanas režīmu (PSV)
9. | Papildus nodrošinājums
9.1. | Trigerēto ieelpu monitorings un attēlojums displejā
9.2. | Tilpuma garantija VolGarantee PCV režīmā
9.3. | Spontāna elpošana %
9.4. | Noplūde %
10. | Anestēzijas ventilatora tehniskās prasības.
Tilpuma kontrolētajā ventilācijas (IMV) režīmā:
10.1. | Ieelpas tilpums (Tidal volume): vismaz no 5 līdz 1600 ml (no 5 – 20 ml pakapēs pa 1 ml)
10.2. | Ventilācijas frekvence: vismaz 4 līdz 100 reizēm/min.
10.3. | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): Izslēgts un vismaz no 0 līdz 20 mbar
10.4. | Ieelpas : izelpas attiecība (I:E) vismaz: 4:1 līdz 1:4, ar graduāciju pa 0,1
10.5. | Plato: Izslēgts, vismaz 10 – 50%
10.6. | Spiediena limits (Pmax): vismaz 10 – 80 mbar
11. | Anestēzijas ventilatora tehniskās prasības. Tilpuma palīgventilācijas (SIMV) režīmā:
11.1. | Ieelpas tilpums (Tidal volume): vismaz no 5 līdz 1600 ml (no 5 – 20 ml pakāpēs pa 1 ml)
11.2. | Ieelpas laiks T insp: vismaz no 0,2 – 10 sek.
11.3. | Ventilācijas frekvence: vismaz no 4 līdz 60 reizēm/min.
11.4. | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): Izslēgts un vismaz no 0 līdz 20 mbar
11.5. | Plato: Izslēgts, vismaz no 10 – 50%
11.6. | Spiediena limits (Pmax): vismaz no 10 – 80 mbar
11.7. | Trigera līmenis vismaz no 0,1 – 10 l/min
12. | Anestēzijas ventilatora tehniskās prasības. Spiediena kontrolētajā ventilācijas (PCV) režīmā:
12.1. | Ventilācijas frekvence: vismaz no 4 līdz 100 reizēm/min.
12.2. | Ieelpas : izelpas attiecības (I:E): vismaz no 4:1 līdz 1:4, ar graduāciju pa 0,1
12.3. | Plato vismaz no 10 – 90%, ar graduāciju pa 5%
12.4. | Elpceļu spiediens P insp vismaz no 10 – 60 mbar
12.5. | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): Izslēgts un vismaz no 0 līdz 20 mbar
13. | Anestēzijas ventilatora tehniskās prasības. Spiediena palīgventilācijas (SPCV) režīmā:
13.1. | Ventilācijas frekvence: vismaz no 4 līdz 60 reizēm/min.
13.2. | Ieelpas laiks T insp: vismaz 0,2 – 10 sek.
13.3. | Plato vismaz 10 – 90%, ar graduāciju pa 5%
13.4. | Elpceļu spiediens vismaz P insp 10 – 60 mbar
13.5. | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): Izslēgts un vismaz no 0 līdz 20 mbar
13.6. | Trigera līmenis vismaz 0,1 – 10 l/min
14. | Anestēzijas ventilatora tehniskās prasības. Spiediena atbalstītajā spontānās elpošanas (PCV/ASSIST) režīmā:
14.1. | Atbalsta spiediens P support vismaz 5 – 60 mbar
14.2. | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): Izslēgts un vismaz no 0 līdz 20 mbar
14.3. | Trigera līmenis vismaz 0,1 – 10 l/min
14.4. | Maināma Apnoe backup vismaz no 4 - 45 sek, ar dažādām robežām
15. | Konfigurējams elpošanas parametru monitors
15.1. | TFT daudzkrāsu skārienjūtīgs ekrāns, ne mazāks par 15“
15.2. | Ekrāna virsma ir vienā līmenī ar iekārtu
15.3. | Jāattēlo vienlaicīgi reālajā laikā vismaz 4 līknes: Spiediens – Plūsma – Tilpums; O2, CO2, N2O, anestēzijas aģents (ar krāsu kodētas un konfigurējamas atbilstoši lietotāja nepieciešamībai)
15.4. | Jāattēlo vienlaicīgi reālajā laikā vismaz 3 cilpas (Plūsma – Tilpums; Spiediens – Tilpums; Plūsma – Spiediens) ar palielināšanas iespēju un saglabāšanu atmiņā kā references cilpu (ar krāsu kodētas un konfigurējamas atbilstoši lietotāja nepieciešamībai)
15.5. | Atmiņa mērītiem parametriem, tai skaitā Compliance, Resistance un MAC, trauksmēm un ziņojumiem
15.6. | Trendi grafiku un skaitļu veidā, ar laika un izvēlēto parametru precizēšanas un salīdzināšanas funkciju, izmantojot kursoru ne mazāk kā 72 stundas
16. | Elpināšanas parametru monitorings
16.1. | Spiediens (Pīķa, Vidējais, PEEP) robežās vismaz no - 4 – 100 mbar
16.2. | Ieelpas tilpums Vti vismaz robežas 0 – 1500 ml
16.3. | Minūtes ventilācijas tilpums vismaz 0 – 40 l
16.4. | Elpošanas frekvence vismaz 0 – 150 x/min
16.5. | Plūsma – vismaz 300 l/min
17. | Plaušu funkcionālā stāvokļa mērījumi
17.1. | C20/C
17.2. | Statiskā iestiepjamība Static Compliance
17.3. | Dinamiskā Compliance Dynamic Compliance
17.4. | Pretestība Resistance
18. | Vitālo funkciju parametru un gāzu analizatora trauksmes režīmi, 3 prioritātes, ar krāsu kodētas
18.1. | Zema un augsta Ieelpas O2 koncentrācija
18.2. | Zems un augsts fiO2
18.3. | Augsts ieelpas un izelpas CO2
18.4. | Augsta Ieelpas anestēzijas aģenta koncentrācija
18.5. | Zems un augsts minūtes ventilācijas tilpums MV
18.6. | Augsts Pīķa spiediens Ppeak
18.7. | Zems izelpas CO2
18.8. | Zema Ieelpas anestēzijas aģenta koncentrācija
18.9. | Zems izelpas tilpums Vte
18.10. | Apnoe
19. | Anestēzijas gāzu analizatora mērījumi
19.1. | O2 koncentrācija (ieelpas un izelpas) - Mērīšanas tehnoloģija O2 paramagnētiskais sensors
19.2. | CO2 koncentrācija (ieelpas un izelpas)
19.3. | N2O koncentrācija (ieelpas un izelpas)
19.4. | Vismaz 5 anestēzijas aģentu monitorings ar automātisku identifikāciju
19.5. | Minimalā alveolārā koncentrācija (MAC)
19.6. | Ekonometrs – ekonomiskas gāzu padeves monitorings
20. | Anestēzijas gāzu iztvaikotājs Sevoflurānam
20.1. | Drošības sistēma pasargājoša no vienlaicīgi divu anestēzijas gāzu ievades
20.2. | Koncentrācija sevoflurānam vismaz 0.2 līdz 6%,
20.3. | Divu anestēzijas gāzu iztvaikotāju novietojums, vienlaicīgi darba pozīcijā.
21. | Pacienta monitors ar piederumiem. EKG un EKG ST segmenta aritmijas reģistrēšanas funkcija
21.1. | 12 novadījumu EKG reģistrēšana no ne vairāk kā 5 elektrodiem
21.2. | Sirdsdarbības frekvences diapazons robežās vismaz no 15 līdz 270 sitieniem minūtē
21.3. | Mērījumu kļūdu ne lielāku par 1%
21.4. | Daudznovadījumu aritmiju analīze, ieskaitot Afib (ātrijafibrilācijas) trauksmi
21.5. | Attēlošana līknes un skaitliskās izteiksmes veidā reālajā laikā
21.6. | Kardiostimulatora signāla atpazīšana
21.7. | ST segmenta izmaiņu attēlojumu reālajā laikā no vismaz 5 EKG reģistrācijas novadījumiem vienlaikus vairāku asu koordinātu veidā
21.8. | QT/QTc intervāla monitorēšana
22. | Pacienta monitors ar piederumiem. Elpošanas frekvences mērīšanas funkcija
22.1. | Izmantojot impedances (kompleksās pretestības) mērīšanas metodi
22.2. | Parametru attēlošana līknes un skaitliskas izteiksmes veidā uz monitora ekrāna
22.3. | Elpošanas biežuma mērīšanas diapazons pieaugušiem vismaz no 0 līdz 120 elpas vilcieniem minūtē
22.4. | Ar mērījumu kļūdu ne lielāku par ± 1 reizēm minūtē diapazonā no 0 līdz 120 reizēm minūtē
23. | Pacienta monitors ar piederumiem. Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšana funkcija
23.1. | Attēlošana skaitliskas izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais aritmētiskais spiediens)
23.2. | Ar maināmiem automātiskās mērīšanas intervāliem diapazonā vismaz no 1 līdz 120 minūtēm
23.3. | Ar uzpūstās manšetes funkciju vēnas punkcijai
23.5. | Nepārtrauktās mērīšanas funkcija (STAT)
24. | Pacienta monitors ar piederumiem. Pulsa oksimetrijas funkcija
24.1. | Ar perfūzijas indeksa kalkulāciju un SpO2 mērījumu attēlošanu līknes un skaitliskās izteiksmes veidā procentos
24.2. | Ar mērījumu kļūdu ne lielāku par 2% robežās no 70 līdz 100%
24.3. | Ar pulsa frekvences mērīšanu diapazonā vismaz no 30 līdz 250 (reiz./ min.)
25. | Pacienta monitors ar piederumiem. Temperatūras mērīšanas funkcija
25.1. | Attēlošana grādos un grādu desmitdaļās pēc Celsija skalas
25.2. | Mērījuma kļūda nav lielāka par 0.1 ˚C
25.3. | Mērīšanas diapazons robežās no 10˚C līdz 45˚C
26. | Pacienta monitors ar piederumiem. Invazīvā spiediena reģistrēšanas funkcija
26.1. | Attēlošana līknes un skaitliskas izteiksmes veidā mm Hg st.
26.2. | Ar mērīšanas diapazonu vismaz robežās no -30 līdz 340 mmHg
26.3. | Ar pulsa spiediena variācijas skaitlisku attēlojumu
26.4. | Ar mērījumu kļūdu ne lielāku par 4% vai ±4 mmHg
27. | Vispārējas monitora tehniskās prasības
27.1. | Pacienta vitālo funkciju monitors ar krāsainu displeju vismaz 10” pa diagonāli
27.2. | Monitora vadības sistēma – skārienjutīgs ekrāns
27.3. | Visu mērīto parametru vienlaikus attēlojums uz ekrāna līkņu un skaitliskā formā
27.4. | Trauksmes režīmi visiem parametriem (vismaz trīs līmeņu) ar vizualizāciju uz ekrāna un skaņas indikāciju
27.5. | Mērījuma parametru tendenču vektori
28. | Komplektācija
28.1. | 3/5 novadījumu EKG kabelis
28.2. | SpO2 sensors pieaugušiem ar vismaz 3m garo vadu
28.3. | Neinvazīvā asinsspiediena manžete pieaugušam
28.4. | Neinvazīvā asinsspiediena manžete bērniem
28.5. | Neinvazīvā asinsspiediena mērīšanas caurule
29. | Darba stacijas komplektācija
29.1. | Anestēzijas darba stacija atbilstoši prasībām.
29.2. | Ežekcijas tipa sūknis, regulējamu vakuumu un vismaz 1000 ml autoklavējamu atsūkšanas trauku
29.3. | Regulējama rakstīšanas lampa
29.4. | Sevoflurāna iztvaikotājs
29.5. | Pacientu elpināšanas kontūra
29.6. | Pacienta monitors ar piederumiem
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2 Anest darba vieta
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – Anesteziologa darba vieta
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Procedūru galds ar statīvu
1.1. | Medikamentu un medicīnas piederumu novietošanai
1.2. | Galdiņa korpuss ražots no poliuretāna materiāla vai ekvivalenta
1.3. | Galdiņam ir piecas atvilktnes, kas aprīkotas ar pret izkrišanas mehānismu
1.4. | Trīs atvilktnes 60 x 40 x 10 cm ± 2 cm (platums x dziļums x augstums), ar atvilktņu sadalītājiem
1.5. | Divas atvilktnes 60 x 40 x 15 cm ± 2 cm (platums x dziļums x augstums)
1.6. | Atvilktnes aizslēdzamas ar centrālu bloķēšanas sistēmu
1.7. | Galdiņa sānos izvietoti 2 atgāžami plastikāta nodalījumi, kas bloķējami ar centrālu bloķēšanas sistēmu
1.8. | Galdiņa sānos izvietota atvilktne medikamentu glabāšanai
1.9. | Galdiņam ir piestiprināti 4 riteņi Ø 12 cm ±2 cm, vismaz trīs riteņi bloķējami
1.10. | Pa perimetru izvietota nekrāsojoša gumijas aizsarg mala
1.11. | Noņemams atkritumu trauks ar vāku
1.12. | Trauks izlietotajām adatām
1.13. | Ampulu atvēršanas iekārta ar trauku
1.14. | Skābekļa balona turētājs
1.15. | Katetru turētājs
1.16. | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm
1.17. | Galdiņa izmēri: 83 x 71x 91 cm ± 5 cm (platums x dziļums x augstums)
1.18. | Papildaprīkojums:
1.18.1. | Vertikāli pagarinājuma stieņi
1.18.2. | Uz pagarinājuma stieņiem stiprinātas ne mazāk kā 10 atgāžamas plastikāta kastītes, kas izvietotas 2 rindās
1.18.3. | Instrumentu stiprinājumu sliede, kas izvietota galdiņa aizmugures daļā uz pagarinājuma stieņiem
1.18.4. | Uz pagarinājuma stieņiem stiprināts plaukts ar 4 izņemamām plastikāta kastītēm
1.18.5. | Izlietoto adatu trauka turētājs ar stiprinājumu pie pagarinājuma stieņiem
1.18.6. | Uz pagarinājuma stieņiem stiprināts trīs cimdu kastu turētājs
1.18.7. | Grozāms defibrilātora plaukts, kas izvietots galdiņa kreisajā pusē
1.18.8. | Teleskopisks infūziju statīvs
2. | Krēsls ar atzveltni
2.1. | Augstuma regulācija ar rokas mehānismu no 43 līdz 56 cm ±2 cm
2.2. | Sēdvirsmas izmērs ne mazāks kā Ø 37 cm
2.3. | Nerūsējoša tērauda nosegs zem sēdvirsmas
2.4. | Polstera biezums sēdvirsmai ne mazāks kā 7 cm
2.5. | Piecu pēdu pulēta alumīnija pamatne ar riteņiem Ø 63 cm ±3 cm
2.6. | Polsterēta atzveltne
2.7. | Atzveltnes augstuma regulācija no 25 līdz 30 cm ±2 cm
2.8. | Krēsls svara izturība ne mazāk kā 110 kg
2.9. | Iespējams izvēlēties dažādas krāsas
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3 Laparaskops
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – Laparaskopijas sistēma
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Kameras vadības bloks: 1 gb.
1.1. | Iespējams pievienot 3 čipu kameras galvu un videoendoskopus
1.2. | Automātiska un manuāla spilgtuma pielāgošanas funkcija
1.3. | Maksimālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1920x1200 pikseļi
1.4. | Baltā balansa funkcija - krāsu temperatūras diapazonā no ne vairāk kā 2300 K līdz ne mazāk kā 7000 K
1.5. | Nodrošina digitālu signāla apstrādi
1.6. | Attēlu un video saglabāšana iespējama uz ārēja datu nesēja
1.7. | Iespējams saglabāt attēlus JPEG, TIFF formātā
1.8. | HD video saglabāšanas funkcija MPEG4 kompresijā
1.9. | Aktivējamas dažādas papildus attēlveidošanas opcijas
1.10. | Funkcija attēla tumšo apgabalu izgaismošana, gaišo aptumšošana
1.11. | Dažādi krāsu kontrasta režīmi, kas uzlabo attēla kvalitāti izmantojot krāsu nobīdes vai analogu metodi
1.12. | Attēla spoguļattēlošanas funkcija
1.13. | Attēla fiksēšanas funkcija(freeze)
1.14. | Ne mazāk kā 2x DVI (vai HDMI), 2x 3G-SDI videoizejas
1.15. | Iekārtā var iestatīt un saglabāt individuālus parametru iestatījumus
1.16. | Iekārtas parametri un izvēlne redzami uz iekārtas displeja vai atsevišķā monitorā
2. | Kameras galva (3 čipu)
2.1. | Trīs čipu kameras galva, kas savietojama ar kameras vadības bloku. Vada garums ne mazāk kā 3 m. Autoklāvējama – 1 gb.
2.2. | Nodrošina digitālu attēla apstrādi un pārraidi
2.3. | Attēla formāts 16:9
2.4. | Vismaz 2 brīvi programmējamas vadības pogas procesora funkciju aktivēšanai, nodrošina vismaz 4 funkciju aktivāciju
2.5. | Kameras galvas svars nepārsniedz 200 g
2.6. | Iespējamie sterilizācijas veidi: autoklavēšana vai gāzes sterilizācija, Sterrad un Steris H2O2
2.7. | Objektīva lēca ar palielinājumu, fokusa attālums maināms, robežās no ne vairāk kā 15 mm līdz ne mazāk kā 28 mm
3. | LED gaismas avots: 1gb.
3.1. | LED gaismas avots
3.2. | LED dzīvildze ne mazāk kā 30 000 h
3.3. | Nodrošina homogēnu izgaismojumu
3.4. | Apgaismojums – ne sliktāks kā 1500 lumeni jeb analogs 300 W Ksenona gaismas avotam
3.5. | Krāsu temperatūra - ne mazāk kā 6500 K
3.6. | Iekārta pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja gaismas vads tiek atvienots
3.7. | Manuāla spilgtuma kontrole ar vadības pogām
3.8. | Nodrošināt savietojamību ar slimnīcā esošajiem R.Wolf gaismas vadiem, vai piedāvāt 2 gb. Jaunus gaismas vadus, kas ir savienojami ar slimnīcā esošajiem teleskopiem
4. | Laparaskopiskais atsūkšanas/irigacijas pumpis: 1gb.
4.1. | Paredzēts šķidrumu irigācijai un aspirācijai laparoskopisko operāciju laikā
4.2. | Maksimālais irigācijas ātrums ne mazāk kā 1.5 l/min
4.3. | Maksimālais atsūkšanas ātrums ne mazāk kā 2 l/min
4.4. | Maksimālais pumpja spiediens ne mazāk kā 250 mmHg
4.5. | Vienkāršs un ērts lietošanā, kompakta izmēra
4.6. | Pumpis aprīkots ar sensoru skalošanas caurules sistēmas atpazīšanai
5. | Insuflators: 1gb.
5.1. | Maksimālais plūsmas ātrums ne mazāk kā 45 l/min
5.2. | Spiediena plūsmas pielāgošanas iespēja ar ne vairā kā 1 l/min soļiem
5.3. | Nodrošina intra-abdominālo spiedienu no ne vairāk kā 3 mmHg līdz ne mazāk kā 25 mmHg
5.4. | CO2 gāzes uzsildīšanas funkcija līdz 37°C ± 2°C
5.5. | Iekārtas parametri un izvēlne redzami uz iekārtas displeja vai atsevišķā monitorā
6. | Medicīniskais monitors: 1gb.
6.1. | Monitora izmērs ne mazāk kā 24”
6.2. | Monitora izšķirtspēja ne mazāk kā 1920 x 1200 pikseļi
6.3. | Kontrastu attiecība ne mazāka kā 1000:1
6.4. | Maksimālais spilgtums ne mazāks kā 300 cd/m2
6.5. | Apskates leņķis ne mazāks kā 178° horizontālā un vertikālā virzienā
6.6. | Ne mazāk kā 1 DVI-D, VGA, S-Video, 3GSDI un kompozītā ieeja
7. | Transporta rati: 1gb.
7.1. | Paredzēti laparaskopisko iekārtu izvietošanai, monitora fiksācijai uz augšējā plaukta
7.2. | Rati ir aprīkoti ar 4 riteņiem, ne mazāk kā divi no tiem ir aprīkoti ar bremzēm.
7.3. | Rati ir aprīkoti ar ne mazāk kā 3 plauktiem, no kuriem ne mazāk kā diviem ir maināms augstums.
7.4. | Rati ir aprīkoti ar ne mazāk kā 6 rozetēm.
7.5. | Rati ir aprīkoti ar tīkla zolējošo transformatoru.
7.6. | Ratu augstums - ne mazāks kā 1500 mm
8. | Laparaskopijas instrumenti
8.1. | Gaismas vads – 2 gab.
- Savietojams ar piedāvāto gaismas avotu.
- Gaismas vada diametrs 5 mm
- Gaismas vada garums ne mazāk kā 2.3 m
- Augsta temperatūras noturība
8.2. | Laparoskopiskais teleskops – 2 gab.
- Teleskopa diametrs 10 ± 1 mm (1 gb.)
- Teleskopa diametrs 5 ± 1 mm (1 gb.)
- Apskates leņķis 30° ± 2°
- Darba garums 300 mm ± 50 mm
- Autoklāvējams
-Komplektā ar apstrādes grozu optiku un instrumentu novietošanai, fiksācijai
8.3. | Trokāra apvalks – 2 gab.
- Aprīkots ar insuflācijas krāniņu
- Diametrs 10 mm ± 1 mm
- Darba garums ne mazāk kā 100 mm
- Aprīkots ar vārstu, kas gāzei neļauj izplūst ārā
- Izgatavots no metāla
- Komplektā ar konusveida troakāru
8.4. | Trokāra apvalks – 2 gab.
- Aprīkots ar insuflācijas krāniņu
- Diametrs 5 mm ± 1 mm
- Darba garums ne mazāk kā 100 mm
- Aprīkots ar vārstu, kas gāzei neļauj izplūst ārā
- Izgatavots no metāla
- Komplektā ar konusveida troakāru
8.5. | Veres tipa kanula – 1 gab.
- Darba garums 150 mm ± 5 mm
- Diametrs 2.1 mm ± 0.1 mm
8.6. | Satveršanas standziņas – 1 gab.
- Darba virsmai viļņveida forma
- Darba virsma ar zobiņiem
- Standziņu darba garums 330 mm ± 20 mm
- Diametrs 5 mm
- Komplektā ar rokturi
8.7. | Maryland tipa disektors – 1 gab.
- Diametrs 5 mm
- Liekta darba virsma ar zobiņiem
- Standziņu darba garums 330 mm ± 20 mm
- Komplektā ar monopolāro rokturi
8.8. | Satveršanas standziņas – 1 gab.
- Diametrs 10 mm
- Standziņu darba garums 310 mm ± 20 mm
- Galā 2/3 zobiņi
- Komplektā ar rokturi
8.9. | Metzenbaum tipa šķēres – 1 gab.
- Izliekta darba virsma uz kreiso pusi
- Diametrs 3.5 mm ± 1.5 mm
- Standziņu darba garums 310 mm ± 20 mm
- Komplektā ar monopolāro rokturi
8.10. | Klipu aplikators – 1 gab.
- Izgatavots no metāla
- Diametrs 10 mm
-Komplektā endoskopiskie klipši, sterili, vismaz 100 gb.
8.11. | Endodilators– 1 gab.
- 3 zaru
- Diametrs 14 mm ± 2 mm
- Rokturis ar slēdzējmehānismu
- Darba garums 55 mm ± 5 mm
8.12. | Šūšanas instruments endoskopiskās brūces slēgšanai - 1 gb.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 4 Operāciju galds
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Mobils operāciju galds ķirurģiskām operācijām
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Veicamās funkcijas:
1.1. | Operāciju galds ar elektrisku funkciju vadību.
1.2. | Operāciju galds piemērots dažādām ķirurģiskām operācijām: konvencionālām, laparaskopiskām, ginekoloģiskām un ginekoloģiskām laparaskopiskām, kā arī cita veida operācijām.
2. | Tehniskās prasības:
2.1. | Galda vadība ar elektromotoru palīdzību no tālvadības pults vai dublējoša kontroles paneļa, kas atrodas uz operāciju galda kolonnas
2.2. | Galda bremzes – ar elektrisku vadību
2.3. | Galda bremzes - ar riteņu pacelšanu no atbalsta virsmas
2.4. | Galda mobilitāte – nodrošināta ar četriem riteņiem
2.5. | Operāciju galdam sekojošas elektriski vadāmas funkcijas: augstuma regulācija, Trandelenburga/ anti-Trandelenburga pozīcijām, sānsvere, Muguras sekcijas pielāgošana, Kāju sekcijas pielāgošana, longitudinālā virsmas nobīde, galda bremzes, nulles pozīcija, galda virsmas izliekšana/ atliekšana
2.6. | Galda virsmas augstākā pozīcija – ne zemāka kā 1020 mm
2.7. | Galda virsmas zemākā pozīcija – ne augstāka kā 660 mm
2.8. | Galda virsmas sānsvere – ne mazāka kā ±20°
2.9. | Trandelenburga pozīcija – ne mazāka kā 25° / anti-Trandelenburga pozīcija - ne mazāka kā 30°
2.10. | Galda virsmas longitudinālā nobīde – ne mazāka kā 310 mm
2.11. | Kāju sekcijas pielāgošana - ne mazāk kā 80° uz augšu, vairāk kā 90° uz leju
2.12. | Kāju sekcija – divdaļīga, horizontāli izplešama, iespējams katru kāju sekcijas sadaļu pielāgot atsevišķi
2.13. | Muguras sekcijas pielāgošana – ne mazāk kā 70° uz augšu, ne mazāk kā 40° uz leju
2.14. | Galda virsmas platums – ne mazāks kā 590 mm, ieskaitot instrumentu sliedes
2.15. | Operāciju galds paredzēts pacienta pozicionēšanai arī reversā novietojumā
2.16. | Galda virsma – rtg starus caurlaidīga
2.17. | Instrumentu sliedes – gar operāciju galda sāniem
2.18. | Galda virsmas garums – ne mazāks kā 2000 mm, skaitot kāju sekcijas un galvas sekciju un pagarinājuma sekciju, ja nepieciešama
2.19. | Galda pamatne – nosegta ar nerūsējošā tērauda pārsegu
2.20. | Maksimālais pacienta svars – ne mazāks kā 260 kg
2.21. | Visa galda virsma aprīkota ar matračiem – to biezums – ne mazāks kā 80 mm
2.22. | Operāciju galda funkcionēšana nodrošināta no diviem strāvas avotiem – tīkla strāvas vai integrētām baterijām
3. | Komplektācija
3.1. | Mobila operāciju galda kolonna ar muguras, iegurņa un pagarinājuma sekciju, jatāda nepieciešama – 1 gb.
3.2. | Bezvadu tālvadības pults ar lādēšanas staciju – 1 gb.
3.3. | Galvas sekcija – regulējama uz augšu/leju – 1 gb.
3.4. | Divdaļīga kāju sekcija – horizontāli izplešama – 1 gb.
3.5. | Anestēzijas roku balsts – garums ne mazāks kā 590 mm, nodrošina leņķa maiņu gan horizontālā, gan vertikālā plaknē, vadība ar vienu sviru – 2 gb.
3.6. | Pacienta siksna ar klemmēm – 1 gb.
3.7. | Anestēzijas aizslietnis, maināma augstuma, ar noņememu fiksācijas klemmi – 1gb.
3.8. | Polsterēti goeppel tipa āju balsti – kāju fiksācijai, kompleltā arfiksācijas klemmēm un kāju fiksācijas siksnām – 1 pāris
3.9. | Polsterētas sānu stutes - ar iespēju pielāgot augstumu, attālumu līdz pacientam un leņķi attiecībā pret pacientu, komplektā ar fiksācijas klemmēm - 2 gb.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 5 Operaciju lampa
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – Operāciju lampa ar satelītlampu
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Veicamās funkcijas:
1.1. | Operāciju dubultlampa bezēnu apgaismojuma nodrošināšanai ķirurģisko operāciju laikā
2. | Tehniskās prasības:
2.1. | Griestu stiprinājums - nodrošinot atbilstošu stiprinājumu
2.2. | Lampa darbojas no 230 V tīkla strāvas
2.3. | Katrs no lampas pagarinājuma pleciem ir pielāgojams pa 360⁰
3. | Pamatlampa:
3.1. | Gaismas intensitāte 1m attālumā ne mazāka kā 160 klx
3.2. | Gaismas intensitātes regulēšana ne mazākā diapazonā kā no 40-100% no maksimuma
3.3. | Endoskopiskais režīms
3.4. | Atsevišķu elektrisko funkciju vadība no sterilā lampas roktura
3.5. | Krāsu reprodukcijas indekss (Ra) ne mazāks kā 96
3.6. | Fokusējamā gaismas lauka izmērs vismaz no 18 -22 cm
3.7. | Gaismas avots: gaismu emitējošās diodes
3.8. | Krāsu temperatūra - iespējams mainīt operācijas laikā
3.9. | Krāsu temperatūra – maināma – robežās vismaz no 3500 – 5000 K
3.10. | Diožu dzīvildze vismaz 40 000 h
3.11. | Gaismu emitējošās virsmas laukums - vsimaz 1890 cm2
3.12. | Lampas galvas nominālā jauda nepārsniedz 65 W
4. | Satelītlampa:
4.1. | Gaismas intensitāte 1m attālumā ne mazāka kā 140 klx
4.2. | Gaismas intensitātes regulēšana vismaz no 40-100% no maksimuma
4.3. | Endoskopiskais režīms
4.4. | Krāsu temperatūra – maināma – robežās vismaz no 3500 – 5000 K
4.5. | Krāsu reprodukcijas indekss (Ra) ne mazāks kā 96
4.6. | Fokusējamā gaismas lauka izmērs vismaz no 18 -22 cm
4.7. | Gaismas avots: gaismu emitējošās diodes
4.8. | Diožu dzīvildze vismaz 40 000 h
4.9. | Gaismu emitējošās virsmas laukums - vsimaz 1300 cm2
4.10. | Lampas galvas nominālā jauda nepārsniedz 65 VA
5. | Komplektācija:
5.1. | Griestu stiprinājumi (1 kompl.)
5.2. | Vertikālā pamatkolonna (1 gb.)
5.3. | Griestu pārsegs (1 gb.)
5.4. | Pagarinājumkronšteini, atsperkronšteini ar visiem stiprinājumiem (2 kompl.)
5.5. | Elektriskā instalācija (1 kompl.)
5.6. | Pamatlampa (1 gb.)
5.7. | Satelītlampa (1 gb.)
5.8. | Sterilie rokturi (4 gb.)
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 6 Pacientu silditajs
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – Pacientu sildītājs (ar siltu gaisu)
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Tehniskās prasības:
1.1. | Iekārtas ārējie izmēri: ne lielāks par 30cm x 35cm x 36cm (augstums x dziļums x platums);
1.2. | Iekārtas svars: ne lielāks par 8 kg;
1.3. | Trokšņu līmenis nepārsniedz 53 dBA pie maksimālā ventilatora ātruma;
1.4. | Caurule: Viena caurule savietojama ar visām segām, elastīga
1.5. | Pieejamas ne mazāk kā 25 segu modifikācijas, kas ir savietojamas ar piedāvāto iekārtu;
1.6. | Ir paredzēts lietošanai kopā ar specializētu sistēmu, kas nodrošina asins/šķidruma sildīšanu
1.7. | Komplektā iekļauti speciāli pārvietojamie ratiņi pacientu sildītāja novietošanai;
1.8. | Filtrācijas sistēma: 0.2 µm gaisa filtrs
1.9. | Iespējams piestiprināt pie infūziju statīva, novietot uz cietas virsmas vai piestiprināt pie statīva uz riteņiem.
1.10. | Saražotais siltums: t° kontrole tiek vekta ar mikroprocesoru
1.11. | Darbības temperatūras: Vidējās temperatūras caurules galā:
1.11.1. | Augsta: 43° ± 1°C ;
1.11.2. | Vidēja 38° ± 1°C ;
1.11.3. | Zema: 32° ± 1°C;
1.12. | Drošības sistēma: Pārāk augstas temperatūras gadījumā ieslēdzas vizuāls indikators un skaņas brīdinājuma signāls, sildelements un gaisa pūtējs automātiski izslēdzas. Caurules ieliktnī iestrādāts rezerves pārāk augstas temperatūras uztvērējs
1.13. | Sildelements: Atbilst UL 60601-1 un IEC 60601-1 vai analogām prasībām;
1.14. | Gaislaides motors: maksimālā gaisa plūsma vismaz 22 litri sekundē.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 7 Elektrokoagulators
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – Elektrokoagulators
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Tehniskās prasības:
1.1. | Elektrokoagulators - paredzēts lietošanai dažāda veida ķirurģiskās operācijās
1.2. | Tehniskās prasības:
1.3. | Maksimālā griešanas jauda ne mazāk kā 300 W
1.4. | Maksimālā koagulācijas jauda ne mazāk kā 180 W
1.5. | Darbības frekvence ne mazāk kā 330 kHz
1.6. | Iekārta aprīkota ar konstanta izejas sprieguma tehnoloģiju, kas nodrošina nemainīgu efektu uz audiem visā aktivācijas laikā
1.7. | Ne mazāk kā 4 elektrodu kontaktligzdas, no kurām ne mazāk kā 2 ir monopolārās trīs zaru kontaktligzdas, ne mazāk kā 1 ir bipolārā divzaru kontaktligzda , ne mazāk kā 1 neitrālā elektroda ligzda
1.8. | Iespējams pievienot 2 kājas slēdžus, kājas slēdža vadība jebkurai no aktīvajām ligzdām
1.9. | Iekārtas griešanas un koagulācijas jaudas iestatīšana Vatos uz iekārtas priekšējā paneļa ar spiedpogām vai skārienjutīga ekrāna
1.10. | Iekārta aprīkota ar automātiskās palaišanas AUTO START funkciju
1.11. | Iekārta aprīkota ar automātisku koagulācijas apturēšanas režīmu – Auto Stop, kurš aptur koagulāciju tiklīdz ir sasniegta noteikta audu pretestība
1.12. | Iekārtā iespējams iestatīt un saglabāt ne mazāk kā 9 lietotāju programmas, ar individuāli iestatāmiem parametriem
1.13. | Koagulācijas un griešanas režīmos var iestatīt vēlamo iedarbības efektu, ne mazāk kā 8 līmeņos
1.14. | Monopolārajam instrumentam pieejami ne mazāk kā 2 dažādi griešanas un ne mazāk kā 3 dažādi koagulācijas režīmi, vismaz viens bipolārās koagulācijas režīms
1.15. | Iekārtas darba režīmi:
1.15.1 | Iekārtai ir speciāls saudzīgs monopolārās griešanas režīms ar nelielu līdz vidēju hemostātisku efektu, kas paredzēts audu, ar labu elektrovadāmību (muskuļaudiem vaskulārajiem audiem), smalku iegriezumu un dissekciju veikšanai, jauda ne mazāk kā 300 W, pīķa spriegums 750 ± 100 Vp
1.15.2. | Iekārtai ir speciāls monopolārās griešanas režīms audiem, kas slikti vada elektrību un jaukta tipa audiem, piemērots griešanai ūdens vidē līdz ne mazāk kā 160 W, pīķa spriegums 1050 ±100 Vp
1.15.3. | Monopolārās koagulācijas režīms kontakta koagulācijai, bez griešanas īpašībām, izmantojamas monopolārās pincetes, jauda līdz ne mazāk kā 120 W , pīķa spriegums ne mazāk kā 1200 Vp
1.15.4. | Monopolārās koagulācijas režīms ātrai kontakta koagulācijai, bez griešanas īpašībām, jauda līdz ne mazāk kā 180W, pīķa spriegums ne mazāk kā 1100 Vp
1.15.5. | Bezkontakta spray tipa monopolārās koagulācijas režīms, jauda līdz ne mazāk kā 80W, pīķa spriegums ne mazāk kā 2900 Vp
1.15.6. | Bipolārās koagulācijas režīms, kurš samazina audu karbonizāciju un lipšanu pie elektroda, iestatāmi ne mazāk kā 8 koagulācijas efekti, jauda ne mazāk kā 120 W, pīķa spriegums ne mazāks kā 140 Vp.
1.16. | Iekārta aprīkota ar neitrālā elektroda drošības sistēmu, kas monitorē neitrālo elektrodu un brīdina par kritiskām situācijām, kas var izraisīt pacienta apdegumus
1.17. | Iespējams pievienot gan nedalītos, gan dalītas virsmas vienreiz lietojamos neitrālos elektrodus
2. | Komplektācija:
2.1. | Elektrokoagulators – 1 gb.
2.2. | Divdaļīgs kājas pedālis – 1 gb.
2.3. | Savienotājvads vienreizlietojamiem neitrālajiem elektrodiem – 1 gb.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 8 Infuzijas suknis
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 8.daļa – Infūzijas sūknis
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Veicamās funkcijas:
1.1. | Precīza viena vai vairāku medikamentu, dozēta vienlaicīga ievade un uzraudzība noteiktā laika posmā
2. | Tehniskās prasības:
2.1. | Precīza viena/vairāku medikamentu, dozēta vienlaicīga ievade un uzraudzība noteiktā laikā
2.2. | Ātruma titrēšana infūzijas laikā
2.3. | Bolus funkcija
2.4. | Mikro un makro infūzija
2.5. | Spiediena trauksmes līmeņa uzstādīšanas iespēja
2.6. | Ātrums/tilpums parametru uzstādīšana
2.7. | Tilpums/ laiks parametru uzstādīšana
2.8. | Darbība no 220v strāvas avota un automātiski uzlādējošas baterijas
2.9. | Automātiska sistēmas uzpildīšana
2.10. | Bez plūsmas sensora
2.11. | Ātrums:
2.11.1. | makro viss spektrs – 1.0-999 ml/h
2.11.2. | mikro viss spektrs – 0.1-99.9 ml/h
2.12. | Tilpums – viss spektrs 0-999 ml/h
2.13. | KVO ātrums viss spektrs – 1-5 ml/h
2.14. | Precizitāte +/- 5%
2.15. | Oklūzijas spiediens – variējams (augsts, normāls, zems)
2.16. | Gaisa detekcija: viss spektrs 40-150 l
2.17. | Elektriskā strāva: 110-220 V, 50/60 Hz
2.18. | Galvenais displejs attēlo infūzijas ātrumu, ievadīšanai paredzēto šķidruma daudzumu, ievadīto daudzumu un atlikušo laiku
2.19. | Galvenais displejs sastāv no displeja indikatoriem un klaviatūras
2.20. | Integrēts uzlādējams avārijas strāvas avots infūzijas nodrošināšanai ar vidējo ātrumu 25 ml/h ne mazāk kā 6 stundas ilgi
2.21. | Infūzijas sūkņa ārējie izmēri: 13 x 13,3 x 10,2 cm (augstums x platums x biezums)
2.22. | Iespēja stiprināt pie i/venozo sistēmu statīva
3. | Komplektācija:
3.1. | Infūzijas sūknis
3.2. | Baterija (akumulators)
3.3. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 9 Perfuzijas suknis
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 9.daļa – Perfūzijas sūknis
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Veicamās funkcijas:
1.1. | Precīza viena vai vairāku medikamentu, dozēta vienlaicīga ievade un uzraudzība noteiktā laika posmā
2. | Tehniskās prasības:
2.1. | Precīza viena/vairāku medikamentu, dozēta vienlaicīga ievade un uzraudzība noteiktā laikā
2.2. | Ātruma titrēšana infūzijas laikā
2.3. | Bolus funkcija
2.3.1. | Automātiska (hands-free) un manuāla (hands-on) bolus ievade ar ātrumu no 10 ml/h – 1200 ml/h ar soli 10 ml/h
2.3.2. | Bolus ievade no 0,1 – 25 ml
2.3.3. | Pēc-oklūzijas bolusa automātiska samazināšanās (BackOff)
2.4. | Pielietojamas visas standarta 5, 10, 20, 30, 50/60 ml šļirces un pagarinātāji
2.5. | Perfuzorā ieprogrammēti vismaz 1 veidu šļirču nosaukumi
2.6. | Automātiska šļirču izmēra atpazīšana
2.7. | Ievadīšanas ātrums no 0,1 – 1200 ml/h ar soli 0,1ml
2.8. | VTBI (ievadāmā šķidruma daudzuma) uzstādīšana
2.9. | Spiediena trauksmes līmeņa uzstādīšanas iespēja vismaz 10 līmeņos – ne mazāk kā no 50 – 1000 mmHg
2.10. | Darbība no 220v strāvas avota un automātiski uzlādējošas baterijas
2.11. | Bateriju darbība vismaz 6 stundas ar ātrumu 5 ml/h
2.12. | Ātra bateriju uzlāde, līdz 90% - ne ilgāk kā 2,5 stundās
2.13. | Liels, labi pārredzams ekrāns (redzams no 5 metru attāluma) ar displeja izmēru pa diagonāli vismaz 15 cm
2.14. | Infūzijas precizitāte vismaz 2%
2.15. | Titrēšana – infūzijas ātruma maiņa, neapstādinot infūziju
2.16. | Ieprogrammējami vismaz 100 medikamentu nosaukumi
2.18. | Displejā vienlaicīgi vismaz 7 parametru dati: infūzijas stāvoklis, KVO, šļirces nosaukums un izmērs, medikamenta nosaukums, ievades ātrums, VTBI – ievadāmais daudzums, VI – ievadītais daudzums, laiks līdz šļirces iztukšošanās, oklūzijas spiediens, bateriju stāvoklis
2.19. | 24 stundu atmiņa
2.20. | 1500 notikumu atmiņa
2.21. | Perfuzora virzulis ar šļirci neiziet ārpus no perfuzora korpusa
2.22. | Infrasarkanais ports
2.23. | Pilnveidojams ar medikamentu protokoliem un to limitiem
2.24. | Skaņas un vizuālās trauksmes ar pilnu aprakstu uz displeja
2.25. | Perfuzora svars ne lielāks par 2,8 kg
2.26. | Stiprināms pie i/venozo sistēmu statīva, gultas
3. | Komplektācija:
3.1. | Perfuzors
3.2. | Baterija (akumulators)
3.3. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 10 Baktericidas lampas
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 10.daļa – Baktericīdās lampas (2gb.)- gaisa dezinfekcijai cilvēkiem atrodoties telpās
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Tehniskās prasības:
1.1. | Darba spriegums 230 V 50 Hz
1.2. | Gaisa plūsmas ventilators, kas nodrošina gaisa plūsmu caur slēgta tipa apstarotāju
1.3. | 2 gab. bezozona zema spiediena baktericīdās spuldzes PHILIPS TUV30 W vai pēc parametriem līdzīgas
1.4. | Spuldzes dzīvildze ne mazāka kā 8000 stundas
1.5. | Ventilatora kapacitāte ne mazāk kā 130 m³/h
1.6. | Dezinficējamais telpas tilpums sasniedz vismaz 50 m³
1.7. | Lampa uz pārvietojama statīva
1.8. | Cilvēki drīkst atrasties pie ieslēgta gaisa apstarotāja
2. | Komplektācija:
2.1. | Baktericīdā lampa 2 gb.
2.2. | Pārvietojams statīvs uz ritenīšiem: 2 gb.
2.3. | Nostrādāto stundu skaitītājs: 2 gb.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 11 Termostats
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 11.daļa – Termostats/inkubators infūzijas šķidrumu sildīšanai
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Tehniskās prasības:
1.1. | Izgatavots no nerūsējošā terauda materiāla
1.2. | Elektroniska temperatūras vadības kontrole
1.3. | Temperatūras regulācija no 30⁰ līdz 70⁰C
1.4. | Kameras iekšējais tilpums ne mazāk kā 56 l
1.5. | Digitālais taimers
1.6. | Elektrības pieslēgums 230V, 50/60 Hz
1.7. | Ne mazāk kā divi plaukti
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 12 Defibrilators
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 12.daļa – Defibrilators
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Tehniskās prasības:
1.1. | Svars nav lielāks par 6 kg
1.2. | Uz defibrilatora priekšējā paneļa ir pacienta tipa izvēles poga
1.3. | Ar krāsaino TFT LCD displeju ar izmēru ne mazāks kā 6,5 collas pa diagonāli
1.4. | Displeja izķirstspēja ne mazāka par 800x480 pikseļiem
1.5. | Ar integrēto lītija ionu bateriju, uzlādējama
2001-05-01 | Uz baterijas ir uzlādes indikātors
1.5.2. | Ar pilnībā uzlādēto bateriju var veikt (bez cita enerģijas avota)
1.5.2.1. | ne mazāk kā 100 pilnas energijas uzlādes/izlādes ciklus
1.5.2.2. | ne mazāk kā 2,5 stundu monitoringu
1.6. | Paštesta funkcija, ieskaitot automātiskus paštestus
1.7. | Defibrilators var saglabāt 2 novadījumu EKG pierakstu līdz ne mazāk kā 7 stundām
1.8. | Kontakta indikators uz defibrilācijas lāpstiņām
1.9. | Bērnu defibrilācijas lāpstiņas integrētas zem pieaugušo, vai atsevišķi
2. | Defibrilācija:
2.1. | Defibrilācijas strāva: divfāziska (bifāziska)
2.2. | Automātiska krūšu kurvja pretestības noteikšana un automātiska sprieguma un šoka ilguma korekcija atbilstoši pretestībai
2.3. | Uzlādes laiks (ar pilnībā uzlādēto bateriju):
2.3.1. | ne ilgāks par 5 sekundēm līdz 150J
2.3.2. | ne ilgāks par 6 sekundēm līdz 200J
2.4. | Defibrilācijas veidi: manuālā, sinhronizēta un AED režīms
2.5. | Defibrilācijas enerģijas diapazons vismaz 1-200J
3. | EKG monitorēšana:
3.1. | Uz ekrāna vienlaikus var apskatīt ne mazāk par 3 novadījumiem
3.2. | Novadījumu izvēle I, II, III, aVR, aVL, aVF un V (5 nov. Kabelim)
3.3. | EKG avots: 3 vai 5 nov. kabelis, defibrilācijas elektrodi
3.4. | Sirds ritma intervāls vismaz diapozonā no 20 līdz 300 bpm
4. | Integrēts termoprinteris:
4.1. | Var izprintēt vienlaikus ne mazāk par divām EKG liknēm
4.2. | Papīra platums 50mm+/-5mm
4.3. | Ir automatiskā printēšanas funkcija (Print on Shock/Charge/Alarm)
5. | Integrēts ārējā neinvazīvā sirds stimulācija ar fiksēto un pēc vajadzības (demand) režīmiem
6. | Komplektācija:
6.1. | Defibrilators/monitors
6.2. | Integrēts printeris
6.3. | Ārējās defibrilācijas lāpstiņas
6.4. | Ārējais kardiiostimulatora vads
6.5. | EKG 5 novadījuma monitorēšanas vads
7. | Darbinieku apmācība
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)