## Vispārīgās prasības
5.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 6.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 12 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 6.daļa | Rentgena iekārta

## 6.daļa RTG
5.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/02 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 6.daļa - Stacionāra rentgeniekārta ar spuldzes grīdas stiprinājumu un diviem digitālajiem detektoriem
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Iekārtas vispārējais raksturojums
1.1. | Rentgenstaru ģenerators:
1.1.1. | Konvertora tipa vai līdzvērtīgas tehnoloģijas augstfrekvences ģenerators
1.1.2. | Nominālā jauda ne mazāk kā 50 kW
1.1.3. | Maksimālais spriegums ne mazāk kā 150 kV
1.1.4. | mAs vismaz 500 mAs
1.1.5. | Maksimalā strāva pie 150 kV vismaz 320 mA
1.1.6. | Minimālais ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 1.0 ms
1.1.7. | Automātiskā ekspozīciju kontrole
1.2. | Rentgenstaru spuldze un tās stiprinājums:
1.2.1. | Fokusu izmēri:
1.2.2. | Mazais: ne vairāk kā 0.6 mm
1.2.3. | Lielais: ne vairāk kā 1.2 mm
1.2.4. | Fokusu nominālā jauda mazais / lielais ne mazāk kā 20/50 kW
1.2.5. | Anoda siltumietilpība ne mazāk kā 300 kHU
1.2.6. | Maksimālais rentgenstaru spuldzes spriegums vismaz 150 kV
1.3. | Kolimators:
1.3.1. | Manuāls ar gaismas laika slēdzi
1.3.2. | Filtrācija ne mazāk kā 2 mm Al
1.3.3. | LED gaismas avots
1.4. | Galds:
1.4.1. | Galda virsmas garums ne mazāk kā 220 cm
1.4.2. | Galda virsmas platums ne mazāk kā 80 cm
1.4.3. | Regulējams galda virsmas augstums vismaz 25 cm diapazonā
1.4.4. | Minimālais galda augstums ne vairāk kā 60 cm
1.4.5. | Galda celtspēja ne mazāk kā 300 kg
1.4.6. | “Peldošās” galda virsmas pārvietojums garenvirzienā ne mazāk kā 100 cm
1.4.7. | “Peldošās” galda virsmas pārvietojums šķērsvirzienā ne mazāk kā 25 cm
1.4.8. | Portatīvā detektora pārvietošanas diapazons galdā garenvirzienā ne mazāk kā 30 cm
1.4.9. | Izkliedēto starojumu samazinošs izņemams režģis (grid)
1.4.10. | Detektora lādēšanas funkcija, kad detektors ir ievietots detektora iekārtā
1.5. | Portatīvs digitālais detektors:
1.5.1. | CSI tipa detektors
1.5.2. | Detektora izmērs ne mazāk kā 35 cm x 43 cm
1.5.3. | Detektora izšķirtspēja vismaz 2330 x 2830 pikseļi
1.5.4. | Detektora pikseļa izmērs ne vairāk kā 150 μm
1.5.5. | Detektora svars ieskaitot bateriju ne vairāk kā 3,3 kg
1.5.6. | No detektora viegli izņemama litija jona baterija; komplektā nodrošināt vismaz 2 baterijas
1.5.7. | Komplektā nodrošināt bateriju lādēšanas iekārtu
1.5.8. | DQE % pie 1.0 lp/mm ne mazāk kā 54%
1.5.9. | Maksimālā izkliedētā slodze uz detektoru ne mazāk kā 300 kg
1.5.10. | Detektora mitrumizturība vismaz IPX6
1.5.11. | Izmeklējuma datu pārraide, izmantojot WiFi; atbalstāmie standarts IEEE 802.11 2,4 GHz
1.5.12. | Detektora darbības laiks gatavības (standby) režīmā vismaz 4 stundas
1.5.13. | Atmiņa detektorā vismaz 100 attēli
1.6. | Vertikālais statīvs:
1.6.1. | Detektora vertikālais pārvietojums diapazonā ne mazāk kā 140 cm
1.6.2. | Detektora centra attālums no zemes ne augstāk kā 42 cm
1.6.3. | Motorizēti maināms savērsuma leņķis no -30 līdz +90 grādiem
1.6.4. | Izkliedēto starojumu samazinošs izņemams režģis (grid)
1.6.5. | Izņemams portatīvs digitālais detektors ar izmēru vismaz 43 x 43 cm
1.6.6. | Detektora izšķirtspēja vismaz 2830 x 2830 pikseļi
1.6.7. | Detektora pikseļa izmērs ne vairāk kā 150 μm
1.6.8. | Detektora svars ieskaitot bateriju ne vairāk kā 3,3 kg
1.6.9. | No detektora viegli izņemama litija jona baterija; komplektā nodrošināt vismaz 2 baterijas
1.6.10. | Komplektā nodrošināt bateriju lādēšanas iekārtu
1.6.11. | DQE % pie 1.0 lp/mm ne mazāk kā 54%
1.6.12. | Maksimālā izkliedētā slodze uz detektoru ne mazāk kā 300 kg
1.6.13. | Detektora mitrumizturība vismaz IPX6
1.6.14. | Izmeklējuma datu pārraide, izmantojot WiFi; atbalstāmie standarts IEEE 802.11 2,4 GHz
1.6.15. | Detektora darbības laiks gatavības (standby) režīmā vismaz 4 stundas
1.6.16. | Detektora lādēšanas funkcija, kad detektors ir ievietots detektora iekārtā
1.6.17. | Atmiņa detektorā vismaz 100 attēli
1.7. | Spuldzes statīvs:
1.7.1. | Spuldze stiprināta uz grīdas kolonnas
1.7.2. | Vertikālā kustības iespēja ne mazāk kā 150 cm
1.7.3. | Starojuma centra attālums no zemes ne augstāk kā 42 cm
1.7.4. | Spuldzes moduļa rotācija ap horizontālo asi ne mazāk kā ± 1350
1.7.5. | Spuldzes moduļa kustība šķērsvirzienā vismaz 25 cm diapazonā
1.7.6. | Spuldzes modulis aprīkots ar vismaz 7 collu skārienjūtīgu LCD ekrānu
1.7.7. | Spuldzes statīva kustība garenvirzienā vismaz 2 m
1.8. | Darba vieta:
1.8.1. | Ģeneratora kontrole integrēta darba vietas konsolē
1.8.2. | Laiks no ekspozīcijas līdz pārskata attēla iegūšanai ne vairāk kā 3 sekundes
1.8.3. | Vadības un attēlu apskates krāsu monitors ar izmēru vismaz 20 collas
1.8.4. | Rentgena laboranta darba vietas datora operatīvā atmiņa ne mazāk kā 4 GB
1.8.5. | Rentgena laboranta darba vietas datora cietā diska ietilpība ne mazāk kā 500 GB
1.8.6. | Atbilstoši telpu plānam darba virsma monitoram un pilnvērtīga radiologa asistenta darba vieta
1.9. | Radiologa darba stacija
1.9.1. | Dators vismaz ar procesoru Intel i7, 16GB RAM, 1TB SSD
1.9.2. | 3 MP diagnostiskie krāsainie monitori 2 gab
1.9.3. | Krāsainais monitors ar TFT LCD IPS tehnoloģiju
1.9.4. | Monitora izšķirtspēja vismaz 2048 x 1536
1.9.5. | Monitora izmērs vismaz 540 mm pa diagonāli
1.9.6. | Kontrastu attiecība vismaz 1400:1
1.9.7. | Ekrāna maksimālais spilgtums vismaz 900 cd/m2
1.9.8. | Ekrāna DICOM kalibrētais spilgtums 500 cd/m2
1.9.9. | Monitora stiprinājums VESA 100 mm
1.9.10. | Monitora savērsums vismaz no -100 līdz +300
1.9.11. | Monitora pagriešana vismaz no -450 līdz +450
1.9.12. | Monitora rotācija vismaz 900
1.9.13. | Monitora augstuma regulēšana vismaz 100 mm diapazonā
1.9.14. | Grafiskā karte divu vienlaicīgu piedāvāto monitoru darbināšanai
1.9.15. | Attēlu apstrādes iespējas:
1.9.16. | mērījumi: distance, apkārtmērs, laukums;
1.9.17. | atzīmes, teksti uz attēla;
1.9.18. | lauka palielinājums;
1.9.19. | attēla rotēšana, invertēšana;
1.9.20. | MIP (Maksimālās intensitātes projekcijas); MPR
1.9.21. | Atbilstoši telpu plānam darba virsma monitoram un pilnvērtīgu radiologa darba vieta
1.10. | Citas obligāti izpildāmās prasības:
1.10.1. | Integrēta DAP kalkulācijas sistēma
1.10.2. | Jānodrošina telpas plāna, montāžas plāna izstrāde, funkcionālā testēšana, elektrodrošības pārbaude, telpu dozimetrija
1.10.3. | Jānodrošina uzstādīšana ( montāža, savietošana) un iekārta pilnā komplektācijā jānodod darba gatavībā.
1.10.4. | Uz vietas ārstniecības iestādē jānodrošina pilnvērtīga personāla apmācība ar iekārtu, izsniedziet atbilstošu apmācības sertifikātu (apliecību)
1.10.5. | Garantijas laiks vismaz 36 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)